甲苯不溶物测定仪  HAD-JB2

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51655247

www.51658042.com

一	概述

HAD-JB2 型智能计数仪是由冶金部焦化产品标准化技术归口单位监制的自动计数仪器。该仪器主要用于国家标准《焦化产品甲苯不溶物（TI）含量的测定方法》中，与甲苯不溶物测定仪配套使用，能准确地自动记录甲苯萃取的次数，到达

萃取终点时，仪器能自动报警，提示操作人员停止萃取，使萃取终点

得到定量控制，保证了测定值真实可靠。

二	主要技术指标

1.	计数范围： 0～999 次，三位数字显示。

2.	信号采集方式： 光电探头插入式。

3.	报警方式： 蜂鸣器报警，可以连响 100 次，在 100 次内，人工可以干预停响。

4.	使用环境温度： -10℃～40℃,光电探头最高使用温度为 80℃。

5.	电源电压： AC220V  ±10％。

6.	功率： 8W

7.	体积： 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜（长×宽×高）

8.	总重： 0.87 ㎏

三	使用方法

- 接通电热套电源，给烧瓶内的甲苯加热。

- 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部（见图 1），接通计数仪的电源。此时光电探头里的红灯亮，数码显示器显示出 000，个位 0 右下没有小红点。

- 2.	3.	设定萃取次数：先按下“预置”键，再按“置数”键，每按一次置数键，增加五次。当达到所需要的设定次数后，再按一下

- “预置”键。

- 4.	当冷凝的甲苯在抽提筒里达到满流时，甲苯萃取液将顺着回流管流下，萃取液流经光电探头时，个位数 0 右下方即出现小红点，经过 8～10 秒，小红点消失，个位数 0 变为 1，即自动记录了一次。以后每当甲苯萃取液从回流管流下，计数仪就会逐次记录，一直计到所设定的萃取次数。

5.	试验进行到设定的次数时，蜂鸣器即会响起“嘀、嘀、嘀、……”

的报警声。此时，就可以停止试验，断开电热套电源，同时断开计数仪电源。

6.	如还要继续测另一个试样的甲苯不溶物含量，则不要断开计数仪电源，再按一下“置数”键，设定次数同上一次，仪器将开始重新计数。

7.	如不进行人工干预报警，鸣响达到 100 次后，仪器会重新开始计数，设定次数不变。

8.	如果刚接上计数仪电源，显示器个位数 0 右下方的小红点已显示出来，这时不能进行次数设定，先要把小红点清掉：慢慢旋转“微调”旋钮，旋转一点，按下“复位键”，直到小红点消失为止，再按 2 设定次数。

四	注意事项

1.	智能计数仪的“微调”旋钮出厂时已调整好，一般不用调。但

当开机时，显示器个位数 0 右下的小红点已经显示出来， 这

时就要进行微调，使小红点消失。调整方法见使用方法 8。

2.	开机时，报警的蜂鸣器会响一声，这是正常的，不是故障。

3.	计数仪的光电探头表面及放置探头处的回流管内外壁要保持洁净。

4.	仪器长时间不用，要注意防潮、防腐蚀，并把光电探头合起来，用洁净纸包好。

- 光电探头与计数仪必须配套使用，仪器如有损坏，应将光电探头与计数仪一起返给我厂进行维修

附录

(一) 甲苯不溶物测定装置成套性

甲苯不溶物测定全套装置包括：

1.	甲苯不溶物测定仪（玻璃仪器）一套。

2.	智能计数仪一台。

3.	250ml 电热套（功率 300W）一个。