# 解析数显压力表现场注意事项操作使用

现场注意事项

一、现场使用注意事项

1、现场使用条件应符合本仪表技术参数的要求。正确选用仪表量程，被测压力不能超过仪表的测量上下限范围，应留有充分的超压安全余量。

2、被测介质温度不得超过仪表的工作温度范围，在腐蚀、振动场所使用时还应确保仪表的密封及耐振性能。

3、仪表为垂直向下直接安装式，可直接安装在被测管道压力接口上，安装时避免仪表连接螺纹与表前阀之间形成"封闭压力"(观察示值，注意有压力响应时间)，如果形成该压力，应及时消除，否则会造成测量元件损坏、介质泄漏。

二、操作说明

数显压力表数显压力表的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构，使用简便，该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式，对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围，以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。数显压力表数显压力表的压力响应时间为2S。

三、现场环境注意事项

数显压力表属于机电产品，使用了液晶显示技术，在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命，而且可能会使数据辨认不清楚，由此造成的事故后果，本厂不负任何责任。仪表接液部分为不锈钢金属材料和扩散硅传感器，测量强酸，强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表。数显压力表使用不可充电的锂电池，使用过后的电池应妥善处理(可邮寄回本厂统一处理)以免造成环境污染。在高温或低温的情况下使用(大于85℃，小于-30℃)时，超过85℃应加散热器，否则测量精确度无法保证，而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险，在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。由于数显压力表为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障，造成示值不准确或根本无法显示等情况，但是不会对仪表造成本质的损坏。不同的仪表有不同的压力测量范围，正常情况下可以在超过量程的10%以内使用，进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏，进而造成测量气体或液体的泄露，这种损坏是不可恢复的，由此造成的后果本厂不承担任何连代责任。

四、故障与排除

数显压力表属于机电产品，在运输过程和使用过程中，由于环境干扰，人为操作使用不当的原因，可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除，其他的故障需要返回到制造厂商进行维修。下面列表提示故障极其排除方法。

故障现象 排除方法

屏幕无字体 更换电池

压力增加字体无变化 取出电池，等待30秒后，再重新安装上

字体为非数字 液晶损坏，返厂维修。

数值明显不准确 传感器损坏，返厂维修。

精度改变 返厂重新校准。