高温循环油浴锅GY-50

工作原理 本产品通过温控表设定所需温度，加热管对锅胆内热媒进行加热，并通过内置循环泵、外接循环管路将锅胆内热媒输送到配套设备夹层内，间接为反应器内物料进行加热。 本产品一般配合双层玻璃反应釜、不锈钢反应釜、搪瓷反应釜等具备夹层的反应设备使用，从油浴锅的出口阀门管路连接到反应釜体下方的进液口，循环液再从釜体上方的出液口通过管路回到油浴锅的进口，形成一个完整的循环空间。

基本配置 • 锅胆采用304不锈钢材质,外壳冷板喷塑。 • 加热管为上下盘管式，加热温度更均匀，温差更小。 • 循环泵为内置式，泵头在锅胆内部，不漏油。 • 翘式按键（ON-OFF）开关，分别控制加热、循环功能。 • 恒温浴锅温度数显，PT100型传感器。 • 锅壳上部设有进液口，可观察液位。 • 锅壳后部设有放液口，需要时可自行放液。 • 底部装有万向调节轮。 • 熔断器安全保护。 • 配备4分（不锈钢波纹管+保温棉+网套）三层循环管两根。 • 本产品水油两用，当使用温度高于99度时，需配备开放式高温甲基硅油使用，油的粘度越小，循环效果越好。

技术参数

| 型号 | GY-50 |
| --- | --- |
| 电压频率 | 220V/50HZ |
| 总功率 | 5180W |
| 油泵电机功率 | 180W |
| 加热功率 | 5000W |
| 流量 | 8L/MIN |
| 扬程 | 4M |
| 控温范围 | 室温-250℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 循环管 | 4分×2米 内丝口 |
| 锅胆尺寸容量 | 425×410×270mm 约47L |
| 锅内油量不得少于 | 约30L |
| 加液口 | 140×100mm |
| 放液口 | 4分外丝配堵头 |
| 整机占空间 | 510×540×600mm宽深高 |
| 机器净重 | 32.5KG |
| 包装尺寸 | 640×560×575mm 纸箱0.21m³ |
| 包装重量 | 36KG |